安徽建筑大学自动体外除颤仪（AED）

采购项目市场调研公告

各单位：

我校拟采购自动体外除颤仪（AED）11台，总计预算15万元。现面向你单位征询相关意见，请根据产品实际情况提出反馈意见，是否满足我单位的要求，优于所要求性能也视为满足，并附产品彩页等证明资料（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2026年4月14日之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！

安徽建筑大学后勤基建处

2026年4月10日

单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

- 项目名称：安徽建筑大学自动体外除颤仪（AED）采购项目

- 预算金额：15万元

- 项目概况：本项目建设地点位于安徽建筑大学金寨路、紫云路两校区教学楼、学生公寓楼及食堂。为最大限度预防及减少意外事故，全力保障师生身体健康和生命安全，维护学校正常教学秩序和校园安全稳定。此外，我校被指定为第三批全国学校急救教育试点，根据《关于加强校园急救能力建设和生命安全保障工作的通知》及《第三批全国学校急救教育试点工作指南》的要求，需采购自动体外除颤仪（AED）11台。

- 资格要求：

- 1、投标人须是依法注册的独立法人，具有有效的企业法人营业执照；

- 2、投标人为制造商的，须具有医疗器械生产许可证（所投产品属于二类或三类时）或医疗器械生产备案凭证（所投产品属于一类时）；（原装进口产品除外）

- 3、投标人为代理商的，须提供制造商的医疗器械生产许可证（所投产品属于二类或三类时）或医疗器械生产备案凭证（所投产品属于一类时）；（原装进口产品除外）

- 4、投标人为代理商的，须具有医疗器械经营许可证（所投产品属于三类时）或医疗器械经营备案凭证（所投产品属于二类时）；

- 5、投标产品须具有有效的医疗器械注册证（所投产品属于二类或三类时）或备案凭证（所投产品属于一类时）；

- 6、投标人未被人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人；

- 7、本项目不接受联合体投标。

- 五、付款方式：【投标人可以批注形式提出合理化建议】

## 合同签订后,设备安装、调试结束经有关部门验收合格，并提交完整的验收资料给采购方后支付全额合同款。

## 六、主要要求【投标人可以批注形式提出合理化建议】

（一）技术要求【投标人提供产品彩页等证明资料扫描件】

参数如下表：

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） | 一、物理规格/性能： 1.设备名称和使用对象：设备注册名称为“半自动体外除颤器”。（以下简称 AED）。标注使用对象为“经过产品使用培训的人员，或非专业医务人员可以在急救中心人员指导下在公共场所使用。 2.整机重量(含电池)≤3.5kg，设备具备便携把手，便于公共场所携带使用。 ▲3.设备主机有显示屏，屏幕尺寸≤4.5英寸，屏幕有动画指导急救操作（提供使用说明书和主机操作界面证明材料）。 ★4.为避免误操作，设备主机操作面板上可观察到的实体按键数量≤3个。（按键含开机按钮、开盖按钮、放电键、语言切换键，提供实物图片证明） ▲5.设备主机自带机盖（不包括便携包），电极片可存储在机盖内。且避免电极片裸露在外，提高防尘防水性能。 6.设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇、次氯酸钠等清洁剂进行清洁及消毒。 7.防尘防水级别：≥IP55。 ▲8.具有语言切换键，可一键快速切换所需语言模式。 ▲9.设备可根据周边环境的噪音强度来自动调整语音音量。 10.跌落高度：设备可从任何面跌落高度≥1米。 - 二、除颤性能： ★11除颤最大输出能量≥200J，除颤档位可以选择范围≥3档。 ★12电极片可与同品牌医用除颤监护仪适配使用，便于急救操作衔接工作。（提供使用说明书或同品牌手动除颤器的医疗器械注册证证明） ★13.AED主机电池盖板不含螺丝固定，电池维护保养时便于拆装（提供实物图片证明）。 ▲14.设备在成人或者儿童模式下除颤过程中，首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量。（提供说明书证明资料证明） 15.所投型号电池电量可支持 200J 除颤治疗次数：至少200次。 16.设备从开始 AED 分析到首次放电200J准备就绪时间：＜ 6s。 - 三、耗材电池、电极片等 17.电池寿命：电池有效期≥5年。 18.电极片寿命：单副电极片从生产到有效期结束≥24个月。 ▲19.设备内部可储存可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据等，自检报告数据≥4000份；且具备物联网功能： AED地图（可显示 AED 状态、设备编号、具体位置等）、AED设备耗材管理、设备管理（包括自检报告、开关机记录、急救记录等）、急救人员管理、权限管理等功能，并承诺开放接口，免费接入急救中心调度系统，实现与现有院前急救系统信息互联互通。 20.提供配套机箱，带有安装声光报警装置，当设备存放箱柜门被打开后，现场需持续进行声、光报警，直至柜门关闭后停止。 - 四、产品售后及稳定性 ▲21.供货时提供产品生产厂家出具的针对本项目原厂售后服务承诺书 ★22.产品上市满1年，且制造商近三年内未因企业质量管理体系存在严重缺陷被药品监督管理局责令暂停生产。（制造商盖章的承诺书，以药品监督管理局网站发布的信息为准） 注：“★”、“▲”号标注的条款需提供有效证明材料（彩页、说明书、注册证、检测报告、实物照片等） | 11台 |
| 2 | 壁柜箱 | 1.机柜材质:≥1.0mm 镀锌钢板。 2.机柜尺寸:≥45×35×15CM。 3.柜表处理:室内静电喷粉。 4.门锁形式:无锁，磁铁自吸。 5.报警功能:声光报警。 6.供电方式:直流插头供电。 AED标识牌 1.立式V型三角牌。 2.夜晚自发光，无需电源，免维护，180度视角。 3.纯铝板或PVC材质。 4.尺寸:≥25×54cm。 | 11台 |

- （二）执行标准

- 按国家相关标准及卫健委要求执行

（三）商务要求

1、供货及安装期限：合同工期为15日。

2、供货及安装地点：安徽建筑大学金寨路、紫云路校区指定地点。

3、包装和运输：供货方免费运输至采购方指定地点。

4、售后服务、免费质保期：验收合格之日起5年。

5、所有费用均应包括在内。

6、投标人按要求报出设备(AED+壁柜箱)的单价，电池及电极片单独报价。

7、报价中属于投标方外购的配套设备，买方保留最终选择确认的权力。

8、运输手续（包括保险）由供方办理，途中押运由供方负责，运输费用由供方承担(即由供方送达需方指定地点)。

9、所有辅材及安装费用均含在设备内，不单独报价，签总价合同。

- 七、商务部分调研

（一）认证证书（所投产品认证证书具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的且在有效期内的认证，提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图，具备请打“√”）

1.质量管理体系认证证书

2.环境管理体系认证证书、

3.职业健康安全管理体系认证证书

其他：

（二）技术参数

满足以下技术参数中带“▲”    项，“★”    项，在里打“√”。

▲1.设备主机有显示屏，屏幕尺寸≤4.5英寸，屏幕有动画指导急救操作（提供使用说明书和主机操作界面证明材料）；

▲2.设备主机自带机盖（不包括便携包），电极片可存储在机盖内。且避免电极片裸露在外，提高防尘防水性能；

▲3.具有语言切换键，可一键快速切换所需语言模式；

▲4.设备可根据周边环境的噪音强度来自动调整语音音量；

▲5.设备在成人或者儿童模式下除颤过程中，首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量（提供说明书证明资料证明）；

▲6.设备内部可储存可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据等，自检报告数据≥4000份；且具备物联网功能： AED地图（可显示 AED 状态、设备编号、具体位置等）、AED设备耗材管理、设备管理（包括自检报告、开关机记录、急救记录等）、急救人员管理、权限管理等功能，并承诺开放接口，免费接入急救中心调度系统，实现与现有院前急救系统信息互联互通；

▲7.供货时提供产品生产厂家出具的针对本项目原厂售后服务承诺书。

★1.为避免误操作，设备主机操作面板上可观察到的实体按键数量≤3个。（按键含开机按钮、开盖按钮、放电键、语言切换键，提供实物图片证明）；

★2.除颤最大输出能量≥200J，除颤档位可以选择范围≥3档；

★3。电极片可与同品牌医用除颤监护仪适配使用，便于急救操作衔接工作。（提供使用说明书或同品牌手动除颤器的医疗器械注册证证明）；

★4.AED主机电池盖板不含螺丝固定，电池维护保养时便于拆装（提供实物图片证明）；

★5.产品上市满1年，且制造商近三年内未因企业质量管理体系存在严重缺陷被药品监督管理局责令暂停生产。（制造商盖章的承诺书，以药品监督管理局网站发布的信息为准）。

（三）投标人业绩

自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人每年具有      台AED供货业绩。

（四）产品质保期

所投产品免费质保期在满足     年的基础上，可增加      年免费质保期。

- 八、其他要求

- 1.投标人中标后需提供原厂售后服务承诺书，保证货物后期正常使用。

- 2.投标人书面承诺中标后在签订合同前，必须向采购单位提供完全符合参数条件的现场演示。如果未按本条要求提供样机或提供的样机不符合本项目招标文件和投标文件要求，自愿无条件放弃本项目的中标资格，并自愿依法承担赔偿采购单位相应损失等相关责任。

九、其他方面的建议